XK3196(H1)重量变送器

使 用 说 明 书

2003年9月

杭州四方电子衡器厂研制

目  录

一、概述	2

二、主要技术指标及功能	3

三、面板及接口说明	4

四、操作说明	7

## 一、概述

XK3196（H1）重量变送器，是杭州四方电子衡器厂根据日益增

长的市场需求，自行精心研制的，拥有自主版权。

XK3196（H1）表采用24位AD转换器，具有较高的测量精度。仪表可以保存10组控制参数。输出方式可以通过软件设定，有多种可选方案（4-20mA，0-5V，0-20mA，0-24mA）。面板整洁，薄膜轻触按键使用寿命为100万次。仪表具有多种报警音，功能明确，操作简便。

仪表体积小，其安装开孔尺寸为151mm(宽)×76mm（高）×170mm(深)。

仪表设计依据以下标准相关内容：

GB 14249.1 电子衡器安全要求

GB/T 14249.2－1993 电子衡器通用技术条件

QB 1563－1993　衡器产品型号编制方法

GB/T 7724－1999　称重显示控制器

警告：本仪表未做防爆试验。用户若应用于爆炸性环境时，需与厂方联系解决。否则，厂方不承担任何与此相关的法律责任。

## 二、主要技术指标及功能

1、主要功能

⑴7位LED数码显示器，5个LED状态指示灯

⑵可以预设10组控制参数

⑶具有RS232通信接口

⑷2点继电器输出

⑸具有零点跟踪功能，范围可设定。

2、主要技术指标

⑴电源：　　　　　　　　交流220V（－15%～＋10%）　50Hz(±2%)

⑵工作温度：　　　　　　－10～40℃

⑶相对湿度：　　　　　　＜90%

⑷功耗：　　　　　　　　＜9W

⑸传感器类型：　　　　　电阻应变式力传感器

⑹传感器供桥电压：　　　DC5V

⑺采样速度：　　　　　　6.25～100次/秒

⑻内分辨率：            1/1000,000可见分辨率1/299999

⑼非线性误差：　　　　　＜0.01%满度

## 三、面板及接口说明

1、显示

| 显 示 | 功 能 |
| --- | --- |
| 7位数码显示器 | 显示重量、设定参数、提示信息等 |
| →0←零灯 | 当称重量小于1d(分度)时亮 |
| ▲稳定灯 | 当称重量处于相对稳定时亮 |
| Ibroken | 输出为电流方式时电流环断开指示灯 |
| J1指示灯 | 继电器1指示灯 |
| J2指示灯 | 继电器2指示灯 |

2、键盘介绍

| 键 | 功 能 |
| --- | --- |
| →0← 清零键 | 在100%FS范围内使显示重量置零/（←）在设置状态时使光标左移一位（循环） |
| SET键 | 仪表进入设置状态,并选择菜单 |
| ↑键 | 设置状态时选择参数或使光标位增1 |
| CR键 | 仪表在设置状态时进入二级菜单，标定时标定开始，标定结束 |
| ESC键 | 退出设置状态 |

3、RS232串行口连接

⑴、9芯插座引脚定义如下：

4：RS232发送数据线（TXD）　　　5：RS232接收数据线（RXD）　8:RS232发送数据线(TTL电平)   9：地

⑵、数据格式：每字节数据包括10位，其中1位起始位，8位数据位，1位停止位。

发送数据线（TXD）连续发送数据，内容与显示同步。格式如下：

| 字节序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 引导字cdH | 显示的重量值（BCD码，其中小数点位80H＋BCD） MSB―――――――――――――――――――――――――LSB |  |  |  |  |  | 结束符0DH |

以上数据均采用BCD码，其中小数点位80H＋BCD

*注：负号不发送

4、传感器接口采用15芯插座，引脚定义如下：

1,2：供桥（－）    3,4：供桥（＋）

5,6：信号（－）　  7,8：信号（＋）

9,10：反馈（－）　 11,12：反馈（＋）　 15：屏蔽

仪表出厂设定为4线制，若使用6线制接法，打开仪表后盖，将电路板上的J31，J32短路块拔掉即可。

5、接线端子

接线端子包括交流电源接入，4～20mA(0-20,0-24)输出，0-5V输出，继电器输出等接口。如下所示：

～220V　大地　　　　　　　　　　　　　　J2输出触点（常开）

| ～ | ～ | ⊥ |  |  |  |  |  |  |  | J2 | J2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＋ | 地 | 空 | ＋ | 地 |  |  |  |  |  | J1 | J1 |

4～20mA　　　0－5V　　　　　　　　　　J1输出触点（常开）

*继电器触点容量：AC220V2A，DC28V5A。

后板示意图

## 四、操作说明

1、上电

接通电源后，显示器显示数字全9～全0，指示灯时亮时灭，最后显示重量。

2、主菜单（日期、时间、配方组及配料循环次数等设定）

| 操 作 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
|  | 重量 | 称重状态 |
| 按SET键 | F1 6.25 | 显示当前的采样速度值，修改按↑键。选择范围 6.25、12.5、25、50、100次/秒 |
| 按SET键 | F2 1200 | 显示当前串口通信波特率，修改按↑键。选择范围：1200、2400、4800、9600。 |
| 按SET键 | Sheet 1 | 显示当前控制参数组号，修改按↑键，如要修改参数，按CR键 |
| 按SET键 | Out4-20 | 显示当前输出方式，修改按↑键。选择方式： 0-20mA，0-24mA，4－20mA,0－5V |
| 按SET键 | Fun | 按CR键进入输出调零/调满 |
| 按SET键 | CAL | 按CR键进入标定 |
| 按SET键 | 0 00.00 | 显示当前零点跟踪范围，修改按←键及↑键 |
| 按SET键 | 重量 | 回称重状态 |

注：以上显示状态时，按ESC键都将回称重状态；若没有按键，3分钟后自动回到称重状态。

3、控制参数设定（输入）

本表可以永久保存10组控制参数（组号0－9），每一组的设定如下：

①进主菜单，显示Sheetx

②通过按↑键，选择组号

③按CR键，进入该组参数设定，如下表。修改按←键及↑键，退出按ESC键

| 操 作 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
|  | H 020.00 | 高限值 |
| 按SET键 | L 015.00 | 低限值 |
| 按SET键 | H 020.00 | 循环回到高限值设定 |

注：该设定状态时，若无按键操作，3分钟后自动回称重状态。

4、输出调零/调满（本栏供生产调试人员或维修用）

⑴进主菜单，选择显示Fun

⑵按CR键，显示d    0，表示模拟输出为0，通过调节电位器RSZ，使输出模拟量为0mA(4.000mA)或0V；

⑶按SET键或↑键，显示d     F,表示模拟输出为满量程，通过调节电位器RSF，使输出模拟量为19.9999mA,23.9999mA,或4.9999V

⑷按ESC键，退出并回称重状态

⑸需反复调零与调满几次。

5、标定

在称重状态时，先清零，然后进入主菜单，选择CAL，按CR键

| 操 作 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
|  | F0100.00 | 显示满量程，修改按←键及↑键（进密码后） |
| 按SET键 | d 01 | 显示分度值，修改按↑键 |
| 按SET键 | P 0.00 | 显示小数点位置，修改按↑键（进密码后） |
| 按SET键 | c000000 | 闪烁显示，通过按←键及↑键，输入密码 |
| 密码正确 | 二0000.00 | 显示标定法码值，输入按←键及↑键 |
| 按CR键 | 三 20.00 | 正在标定，等稳定灯亮，按CR键退出标定，回称重状态。 |

注⑴修改分度值，无需进入密码。分度值选择范围：01、02、05、10、20、50

⑵闪烁显示c000000时，按SET键，将回到显示满量程，如此循环，按ESC键可退出回称重状态。

⑶密码输入正确，显示标定法码值时，按SET键，将回到显示满量程，如此循环，按ESC键可退回称重状态。但此时循环，将不出现闪烁显示c000000。

⑷在显示标定法码值时，最高位输入9，其余为0时，可进入修改密码（显示n000000），按←键及↑键修改，修改完需按CR键存入密码。否则按SET键回到显示满量程或按ESC退出，密码没有被修改。全0密码无效。出厂密码为101010。

⑸除了正在标定外，其余显示状态，在没有按键超过3分钟，将自动回称重状态。

⑹小数点位置选择范围：0.、0.0、0.00、0.000、0.0000

6、零点跟踪范围的设定

可设定的有效数位是4位。一般设定为工作时的最小称量以下，以免影响正常工作。若不要零点跟踪功能，则设为0即可。

6、继电器输出动作说明

⑴ 继电器1：当重量＞＝高限值时，闭合。

当重时＜=低限值时，断开。

⑵ 继电器2：当重量＜＝低限值时，闭合。

当重量＞＝高限值时，断开。

8、调试与维修提示

⑴出错信息

| 显 示 | 意 义 |
| --- | --- |
| AdC.Err | A/D转换器坏，或没有焊好，或相关线路有问题 |
| I2C.Err | 数据存贮器坏，或没有焊好，或相关线路有问题 |
| AdC.FUL | A/D转换溢出，可能没有接传感器，或传感器有问题 |
| 重量数据无规则变化 | 没有接传感器 |

⑵在称重状态时，按住ESC键数秒后放开，仪表可以被软复位。显示器及指示灯闪烁数次后，显示重量。

⑶报警声音辨认

- 确认音(嘀－)，表示正确；或一个过程的开始，结束

- 报警(嘀-嘀-…)，表示不正确

- 非法报警音(嘟－)，表示非法操作