XK3196A6称重显示器用户手册

XK3196A6称重显示器是本厂开发的低价格高精度称重仪表，采用通常只用在高档仪表中的∑-Δ技术和高精度仪表放大器,具有远优于常规积分型仪表的线性度、高集成度和优化设计，使该仪表具有卓越的可靠性和稳定性，本仪表还设计为允许驱动多达8个350Ω的传感器，特别适合于电子台秤，电子地上衡，也可用于无须配置打印机的汽车衡中。

经精密匹配,可确保仪表互换后无需重新标定，给电子秤的维护带来极大便利。

主要技术指标

(1)　满量程温度系数　5ppm/℃

(2)  内分辩率    1000000(100万)

(3)  采样率    内部100次/秒　显示更新速度6次/秒

(4)  系统非线性     ＜0.005%(典型0.0015%)

- 传感器灵敏度范围  0.5-3mV/V

- 传感器激励电源  DC 5V±5%，可连8个350Ω传感器

(7)  工作温度  0℃－40℃

(8)  置零范围  2%F.S

(9)  去皮范围  100%F.S

(10) 不同仪表之间的灵敏度偏差  ＜0.02%

(11) 显示器规格：   5位30mm（1.2”）LED显示器

(12) 电源  AC220V±10%, 50Hz±2%, 5VA 或 DC 6V(外接)

外部电路连接

1.仪表背面引线布局图(由外向仪表看)

2.传感器连接

15芯插座用于连接传感器,引脚分配如下(插座上所标序号):

1,2:供桥(-)    3,4:供桥(+)    5,6:信号(-)  7,8:信号(+)

9-14:空        15:屏蔽

注:①传感器插座采用两两并联以提高可靠性, 即1,2脚内部已短接,余类推。

②屏蔽线可不连。

3.外接电源和通信接口

9芯插座用于外接电源输入和计算机通信接口,引脚分配如下:

1,2: 6V外接电源(+)         3,8,9: 外接电源(-)

4: RS232发送数据线(TXD)    5:RS232接收数据线(RXD)   6,7:空

注: 除非用户声明, 仪表出厂时均未配置通信接口,可选配RS232接口。

使用方法

1.打开电源后自检

保证秤台无重物，打开电源开关，显示器先显示本秤量程,2秒后开始从“99999”开始倒序显示，到“00000”后显示“0”，即可正常称重。

2.去皮(置零)

秤台上重物稳定后按【置零】,显示器显示“0”。

3.查询各次称重重量

按【查询】即显示最近称量的一次重量，再按【查询】显示倒数第2次重量，依次类推，总共可显示 13次称重值,按【去皮】结束查询。电源关闭后所存储的数据不会丢失。

使用维护

1.本仪表的输入放大器系静电敏感元件，易受到静电破坏,因此焊接传感器连接插头时务必将传感器插头从仪表上拔下,同时尽量避免在未接传感器时打开仪表电源；

2.按键操作请勿过分用力以延长按键及薄膜的使用寿命；

3.在有强烈振动及有严重粉尘场合使用时应加相应保护装置；

4.禁止雨淋和用化学溶剂清洗表面。

售后服务

仪表出现故障,请寄本厂修理,请勿自行拆机,产品保修一年,终身维修。